高清电子胃肠镜系统技术参数

一、电子图像处理器

1、主机、光源为分体机设计

2、色域：NTSC/PAL

3、数字HDTV：HD-SDI:2, DVI-D:2(1920*1080P)

4、模拟/数字HDTV：DVI-I: 1

5、模拟SDTV：RGB TV: 1, S VIDEO: 1, VIDEO: 1

6、屏幕分辨率：FULL HD(全高清)，SXGA

7、色彩调节：亮度，RGB，红色色调，色度:9档可调

8、对比度：3档可调

9、测光模式：平均测光：控制普通画面亮度

峰值测光：控制高亮区域亮度

自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光

10、结构强调：SE 4级，DH -4至+4，DL-4至+4

11、色彩强调：ON/OFF

12、图像放大：兼容内镜均可电子放大2倍，0.05级逐级放大，共20级

13、特殊光模式：具备

14、电子染色功能：可扩展电子分光技术，10种预设，预设可调

15、图像类型：Type1，Type2，Type2/Dual Mode

16、冻结模式：实时冻结，有三种冻结模式可选

17、快门速度：正常，高，高（放大镜）

18、切换按键：内镜按键，面板多功能键

19、其他功能：电子放大功能，画中画功能，双画面功能，网络功能

20、兼容内窥镜：可兼容电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜、双气囊电子小肠镜、超声电子胃镜、超声支气管镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜

21、远程控制:可远程控制打印机,输出触发信号控制外围设备

22、病人信息：病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，评论，医院名称，医生姓名，≥45位病人

23、存储状态：数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量

24、内置存储器：≥4G

25、查找和显示图片：搜索屏幕，检查序号，病人ID,检查时间显示：列表，缩略图，放大

26、医生姓名：存储≥20位医生姓名

27、医生个人设定：色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储

28、临床过程：存储≥20条临床过程

二、医用内窥镜用冷光源

1、照明光源：多色LED，光源整合技术

2、灯泡使用寿命：≥14000小时

3、亮灯方式: 切换调节器

4、光源控制: LED自动能量控制

5、光源冷却方式: 强制空气冷却

6、特殊光观察模式: 具备

7、自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度，也可手动调整

8、传输照明：光照以最大亮度闪烁从体外可查先端位置

9、光照限制：限制最大光强，防止患者出血被光照凝结

10、照明模式：通过照明模式按钮切换

11、设定值记忆：关闭系统电源后设定值仍可保存

二、高清电子胃镜

1、观察方向：0°（直视）

2、视野角：≥140°

3、观察距离：2～100mm

4、头端直径：≤9.2mm

5、插入部直径：≤9.3mm

6、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

7、钳道直径：≥2.8mm

8、有效长度：≥1100mm

9、全长：≥1400mm

10、成像技术：高清CMOS技术成像

11、可兼容高频发生器

12、内置记忆芯片，可储存参数信息

13、具备前射水功能

三、高清电子肠镜

1、观察方向：0°（直视）

2、视野角：≥170°

3、观察距离：2～100mm

4、头端直径：≤12.8mm

5、插入部直径：≤12.8mm

6、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

7、钳道直径：≥3.8mm

8、有效长度：≥1330mm

9、全长：≥1600mm

10、成像技术：高清CMOS技术成像

11、可兼容高频发生器

12、内置记忆芯片，可储存参数信息

13、具备前射水功能

四、配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理器 | 1台 |
| 2 | 医用内窥镜用冷光源 | 1台 |
| 3 | 高清电子胃镜 | 1条 |
| 4 | 高清电子肠镜 | 1条 |
| 5 | 高清医用监视器 | 1台 |
| 6 | 台车 | 1台 |
| 7 | 图文工作站 | 1套 |
| 8 | 内镜用送水装置 | 1台 |
| 9 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 1台 |